口腔根管预备设备参数

一．用途和要求：高效、快捷、安全预备根管

二．组成：马达含有的部件：

1. 控制单元
2. 带线马达手持件及连接器
3. 6：1反角弯机头
4. 手机支架
5. F型喷嘴（用于润滑）
6. 交流适配器，型号Cincon Electronics Co., Ltd，TR30RAM180，带有欧盟，英国，美国，澳大利亚可充电插头

四．技术参数：

1..控制主机：

|  |  |
| --- | --- |
| 扭矩范围 | 连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm |
| 速度范围 | 连续旋转状态下是250-1200rpm |
| 额定输入 | DC 18 V 0.5 A |
| 充电时间 | 大约5小时 |

2.马达手柄连线

|  |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 直径22.6X长度133.5mm左右 |
| 重量 | 150g（包括马达手机线）左右 |

3. 反角弯机头

|  |  |
| --- | --- |
| 齿轮比例 | 6:1 |
| 锉轴附件 | 直径2.35mm |
| 牙锉柄部的最小适合长度 | 11 mm |
| 牙锉最大总长 | 46 mm |
| 卡盘类型 | 推动按钮 |

1. 功能和特点：
2. 没有脚踏板，On / Off 按钮在马达的手柄上。

\* 2.优越的视野&入口，微型反角机头。

3.简单的用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。

\* 4. 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

\* 5.预编程的有6个以上程序，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

\* 6. 很容易就辨认可以旋转锉的型号，ISO颜色标记。

\* 7.产品成熟：产品安全系统稳定，有效安全预备根管，被国内多家知名口腔专科医院采购使用。

六．售后服务：

整机质保时间为36个月，自购买之日计起（例外：反角机头质保期是12个月）。