|  |
| --- |
| 一、1.最好不要负压条件下洗板，2满足我院血液病实验室洗板工作要求；产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；3.提供设备正常运转须配备的耗材清单及其报价；1. 技术参数1.显示屏幕≥4英寸液晶显示屏，中文显示。2.适用于平底、U和V型底酶标板或酶标条，适用于标准96孔或其他类型的酶标板、条等。3. 配备12针冲洗头或24针冲洗头，96孔更优，分配针和抽吸针独立。4.残液量≤3ul/孔。5.清洗液量为10-3000ul/孔，1ul递增。6.清洗次数：0-20次可调。7.清洗条数：1-12排可调。8.浸泡时间：0-3小时可调。9.具有振板功能，时间、速度可调，振板时间：0-3小时可调。10.能编辑存储15组以上程序。11.洗液通道满足1个或3个，具有蒸馏水通道，废液通道。12.冲洗压力、液量可调。13.多种冲洗方式可选，可减少气泡，保证冲洗干净彻底。14.所有通道均具有液面感应自动报警功能。15.可以选择板洗、行洗、能跳洗最好，可进行板底清洗，板底清洗高度可调。
 |