**经皮神经电刺激治疗仪**

1、输出波形:为无极性双向不对称脉冲。

2、脉冲宽度: 20μs~500μs连续可调，允差±20%。

3、脉冲频率:在2Hz~ 160Hz范围连续可调，允差±10%。

4、输出电流:仪器各路独立输出，在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA~99mA可调。最大输出值，允差±30%。

5、定时设置:5min-9h55min 连续可调，步进5min。允许偏差±10%。

6、连续工作时间:不少于4h。

7、具有10种治疗状态:1)连续波MO;2)疏密波M1;