江油市人民医院

内镜清洗追溯系统

咨询参数

项目基本情况说明：用于我院进行内镜清洗消毒的追溯及信息进行管理。

项目咨询要求：

1. 信息输入方式 ：提供多种输入方式包括支持RFID卡，扫描枪，键盘输入等。
2. 数据真实性 ：能自动、真实、准确地获知设备状况、过程时间、清洗步骤等信息。
3. 联网管理功能：支持多种不同类型设备之间的联网管理。如内镜清洗工作站、内镜清洗消毒机等。管理系统能轻松管理多套工作站。
4. 统计分析功能：查询指定日期段或指定清洗人、内镜种类的洗消记录汇总；具备系统内部数据的相关统计功能，包括但不限于日常使用统计、特殊清洗统计、工作量统计等。
5. 数据接口：具备与HIS系统接口、医院集成平台的数据接口、内镜图文工作站接口。
6. 采集工作站功能：实现内镜清洗消毒流程作业数据的动态采集处理，记录内镜初洗、酶洗、次洗、浸泡、末洗等各清洗、消毒步骤的实时数据（实时数据包含:内镜类型、清洗类别、内镜RFID识别码、清洗人员工号、清洗日期及各步骤名称、开始时间、结束时间、清洗工作站名称、作业时长、达标情况等）；支持常规清洗、特殊清洗、完结清洗、预备清洗等种多种工作模式，工作模式自动切换，浸泡环节强制约束时长可以设置固定时效；支持多种数据采集模式。
7. 操作便捷性 ：支持语音提醒；自动保存；记录手动保存；在线操作演示文档；实时数据记录和使用病人信息；对不符合镜子进行验证，生成告警提示。提供进入清洗消毒工作站的各类生产厂家、内镜类别及系统预设的RFID识别码等信息的维护管理；洗消环节时长判断和时间点的强制约束；消毒液使用时长提醒和过期报警功能。
8. 数据服务器：内镜洗消明细查询；特殊清洗查询；病人使用追溯查询；所有查询结果均能够导出CVS\XLS等至少2种格式文件。

项目咨询评价办法：

|  |
| --- |
| 评分标准 |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 咨询报价30% | 30 | 1、满足咨询文件要求且咨询价格最低的有效咨询报价为评标基准价，其价格分为满分。其它咨询人的价格分统一按照下列公式计算；咨询报价得分＝（评标基准价/咨询报价）X 30% X 100; |
| 2 | 技术指标和配置30% | 30 | 咨询文件中所列设备技术参数及要求为本项目得功能需求，涉及的参与人须按咨询文件逐条相应并截图证明，完全符咨询文件要求没有负偏离得30分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|
| 3 | 技术指标和信誉5% | 5 | 咨询参与方所投产品，必须提供国家的知识产权证明材料。 |
| 4 | 咨询参与方业绩10% | 10 | 咨询参与方有类似的业绩按合作作为评比标准，三甲医院使用数量：>=5的10分，少一家扣2分，扣完为至。（提供医院证明截图或者复印件材料，未提供材料按未提供处理）。 |
| 5 | 现场演示部分20% | 20 | 咨询参与方，提供产品的演示，咨询方按照功能需求，逐条对应，满分20分，少一项扣1分，扣完为止。 |
| 6 | 文件规范性、完整性、现场咨询情况5% | 5 | 1.咨询文件制作规范，没有细微偏差情形的得满分2分，有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。2.现场咨询阶段，咨询参与方回答项目之外的问题提问情况，咨询方未提问得3分，回答不满意1次扣0.5分，扣完为止。 |