## 712E
胰岛素泵技术参数表
*适用人群 | 注册证不限于只能成人使用
*胰岛素类别选择 | 注册证不限于使用于输注短效胰岛素（可用于输注速效胰岛素和短效胰岛素）
*输注软管 | ≥两层，外部材料聚氨酯，内部材料聚乙烯（注册证证明）
*药物输注耗材 | 输注管路类型不少于10种，便于不同类型患者使用
*胰岛素泵控制芯片 | ≥4个
*基础率分段 | 48段
*大剂量胰岛素输注冲程 | ≤0.05U
*电池更换时间 | ≥5分钟不影响设备使用
*壳内有硅胶保护套 | 有，保护电路板及芯片
*阻塞传感器 | 高精度压力传感器，压力电阻设计，阻塞报警所产生的丸剂量≤4U，见说明书
*基础率步长 | 最小0.05u/h
*系统要求 | 一体机，无需使用外配控制器，通过泵体键盘即可完成所有胰岛素泵系统操作。
*储药器 | 3ml
*电池 | 7号碱性电池1节
防水等级 | IPX-7
4位一体马达组 | 一体化马达组，内含直流马达、合金行星齿轮,磁性编码器及马达复位开关
马达复位要求 | 无需外配螺杆、马达复位器，即可完成马达复位。
基础率 | 0.05-35u/h
低液量报警 | 剩余单位和时间两种方式，设置范围可设置为≤5U
快速分离器 | 有，便于病人检查，运动，洗澡
马达位移精确度 | 误差在正负2%以内
临时基础率 | 0.5－24H
大剂量 | 0.1－25U
大剂量增量 | 0.1U
大剂量输注方式 | 常规
胰岛素输注精度 | <±5%
报警记录 | 可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期
电池报警 | 5种
充盈记录 | 可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期
大剂量历史 | 24个
安全设置 | ≥50种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查
还有手动自检功能