## Sheet1
编号
1 | 分析软件系统 | 具备血糖图谱分析软件，提供可视化彩色图谱统计报告，包括五角模型和单日及多日叠加报告图。便于医护人员作出医疗决策。
2 | 系统标准配置 | 1个无线数据记录器+1个信息提取和充电器+3个清洁插头+ 1个USB连接线和交流电源适配器
3 | 显示器 | 无显示屏，为回顾性动态监测，无需操作和解除报警
4 | 系统存储容量 | 可以存储14天血糖数据
5 | 安全检查 | 诊断系统每隔10秒钟就会确认探头及测量系统的功能是否正常
6 | 电池寿命 | iPro2是内部供电设备，在完全充电后紧接着七天动态血糖监测（CGM），外加在动态血糖监测研究之后紧接着10天附加的电池寿命
7 | 葡萄糖测试有效范围 | 2.2mmo1/L--22mmo1/L
8 | 24小时提供测量值 | 288个血糖值
9 | 72小时提供测量值 | 864个血糖值
10 | 准确度 | 平均相对离差绝对值（MARD或MAD％）:成年受试者9.9 %;儿科受试者10.1％
11 | 误差值 | Clarke误差网格分析法:成年受试者A+B区99.0％;儿科受试者A+B区98.4％
12 | 温度及湿度范围 | 温度：-5摄氏度-45摄氏度；湿度：5％~95％
13 | 佩戴植入部位 | 腹部或两上臂
14 | 助针器 | 专用助针器可以将探头无疼痛地插入患者的腹部皮下
15 | 探头条件 | 可连续皮下使用≥72小时，不影响病人的正常生活状态。内部有半透膜能够准确测量葡萄糖浓度，每10秒钟测量一个值，每5分钟计算一个值。
16 | 记录器条件 | 记录每5分钟的平均血糖值，可以存储31天信息，每天至少12小时需记录指血值进行校准。需在记录本上对事件进行标记,如进餐、锻炼、药物或发生低血糖时。
17 | 信息提取器 | 从记录器下载数据无需连接互联网，患者信息采集可在院内进行，保证患者和医院信息安全。
18 | 图谱读取 | 配有动态血糖软件，将数据下载到电脑中的病人文挡中能生成各种血糖图谱。可以反应患者24—72小时连续血糖图，全面了解患者全天血糖波动情况和趋势
19 | 报告结果 | 报告具有总体评价、准确度评估，血糖波动分布及持续时间；识别用餐期间的血糖趋势等功能
20 | 血糖管理系统 | 自动生成储存患者血糖监测数据库，每日血糖图，多日血糖图，特定时段血糖图分析报告
21 | 防水性 | 符合IPX8,可佩戴洗澡或游泳

## Sheet2
动态现有医院
自治区人民医院
自治区中医医院
新医一附院
乌鲁木齐友谊医院
乌鲁木齐市中医院
乌鲁木齐市中医院二部
乌鲁木齐友谊医院
兰州军区总医院
昌吉州人民医院
昌吉州中医院
昌吉市人民医院
塔指石油医院
石油化工厂医院
阿克苏地区第一人民医院
阿克苏地区第二人民医院
莎车县人民医院
克拉玛依白碱滩医院
伊犁州友谊医院
伊犁州新华医院
奎屯州医院
巴楚县人民医院
霍城县人民医院