**新生儿经皮黄疸检测仪使用需求**

符合国家相关规定。

### 1.便携式数字显示，具有彩色显示屏，触屏操作，可显示多次测量数据。

2.两种测量单位，mg/dL和umol/L,可切换显示。

3.测量精确度：误差范围小于等于1.5 mg/dL 或± 25μmol/L。

4.具有自动储存功能，平均测量功能：设置大于2次平均测量方式，可预设平均次数，能显示当前的测量次数。完成选择次数的测量后，自动计算平均值。

5.可以实现座充并配置座充。

6.配备效验屏，能自动校准。

7.电池电量屏幕有显示，充电有显示。

8.充电自动保护功能：电充满时，能自动停止充电。需有电池低电压检测功能，充电保护功能。

9.电池充满后可连续测量大于2000次（无其他操作的情况下）。

10.无需一次性耗材。

科室负责签名：

科室管理小组签字：

妇产儿部门领导签字：