1、设备名称：立式高温高压灭菌器

2、数量：3台 容积：≥100L

3、用途：以压力蒸汽为介质的立式全自动高温高压快速灭菌设备；

4、灭菌过程动态曲线显示，LED数字显示室内温度、时间和故障报警代码；

5、具有升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制，内置不锈钢消毒筐；

6、设有器械器皿、废弃物、液体培养基等灭菌程序；

7、设置有安全阀门，超过安全阀设计压力自动打开安全阀泄压；

8、灭菌室设有固定温度探头和可移动的温度探头，可设定不同的温度控制模式；灭菌器须除汽专用滤芯。 （拥有此功能可优先）

9、压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；（安全考虑，提供证明资料）

10、设备最低设计压力：0.20Mpa ，设计可常规调至121℃、0.11Mpa灭菌25分钟，灭菌温度至少可选择：105~130℃；

11、生产企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，须提供证件；（可优先考虑）

12、设备安装后，必须做高压灭菌效果监测，嗜热脂肪芽孢菌、化学监测合格方可验收成功。

13、质保2年，24小时内响应，及时上门维修。

14、负责特种设备使用登记证办理。