| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻咽喉科用具 | 枪状镊300个，膝状镊50个，前鼻镜（成人）150个，前鼻镜（儿童）50个，麻药喷壶4个，额戴反光镜8个。（调研时请携带样品） |
| 2 | 镜下缝合组套（肩关节镜用） | 用于肩关节镜手术，可反复消毒使用。（调研时请携带样品） |
| 3 | 脉搏波血压计 | 能与我院现有云净血液透析管理系统配套使用。 |
| 4 | 急诊转运监护仪 | 其中1台：用于院前急救以及院前、院内转运病人，重量小于 1KG、小巧、1.5米耐摔，能监测心率、血压、血氧饱和度，要求5寸以上电容触摸屏且能锁屏防止误操作， 且能与我院目前救护车上、抢救室中的监护仪固定充电底座匹配。 另外2台： 用于院前急救以及院前、院内转运病人，重量小于 1KG、小巧、1.5米耐摔，能监测心率、血压、血氧饱和度，要求5寸以上电容触摸屏且能锁屏防止误操作， 必须能与我院急诊抢救室现有监护仪床旁扩展插槽，扩展显示设备及中央监护系 统配套使用，避免患者在治疗过程中更换监护设备，保证监护数据完整，方便医护人员使用。 |
| 5 | 新生儿经皮黄疸监测仪 | - 便携式数字显示，具有彩色显示屏，触屏操作，可显示多次测量数据。 - 两种测量单位，mg/dL和umol/L，可切换显示。 - 测量精确度：误差范围小于等于1.5 mg/dL或± 25 u mol/L。 - 具有自动储存功能，平均测量功能：设置大于2次平均测量方式，可预设平均次数，能显示当前的测量次数。完成选择次数的测量后，自动计算平均值。 - 可以实现座充并配置座充。 - 配备效验屏，能自动校准。 - 电池电量屏幕有显示，充电有显示。 - 充电自动保护功能：电充满时，能自动停止充电。需有电池低电压检测功能， 充电保护功能。 - 电池充满后可连续测量大于2000次（无其他操作的情况下）。 - 无需一次性耗材。（调研时请携带样品） |
| 6 | 动态心电图 | - 采集盒技术参数： 1）导联数目：12导联/3导联二合一，自动识别导联线类型，实现12导联和3导联两种记录模式。 ★2）数字式无压缩记录，12导联模式可提供1-3天三种记录时间选择，3导联模式可选1-7天连续记录，均通过记录盒设置。 ★3）采样频率128-1024点/秒可调，提供证明文件。 ★4）动态心电记录器可以直接在原有分析系统通讯，分析出具报告。 ★5）采用国家专利的起搏检测和识别技术，独立起搏脉冲通道，屏幕可提供起搏脉冲标记显示，起搏分析能力强。起搏功能无需手动设置。 6）自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡等，提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警提示，蜂鸣器可选择关闭。 ★7）具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。 ★8）通讯方式：支持SD读卡器和USB数据线两种通讯方式。 9）记录器提供断点续记功能，支持记录过程中更换电池并继续记录数据。 2、分析软件功能： ★1）软件具有中文操作界面，兼容3导/12导数据分析，兼容原有动态心电记录器，保证报告样式统一。 ★2）采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模 板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。 3）具有心率变异性(HRV)分析功能；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。 ★4）具有独立的房颤、房扑分析模块，提供时间-RR间期能量谱图、P波瀑布图及RR间期趋势扩展图三大专用工具。要求对小于1分钟的短阵性房颤分析准确性和可靠性高。 ★5）具有独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，医生快速识别和分析起搏器功能。软件自动分析和统计起搏心搏类型及起搏异常事件。能独立统计SVP数量，提供起搏直方图功能，出具独立起搏分析报告。适用AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型起搏器。 6）独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，对24小时内任意导联任意时间段心电图重新扫描分析ST段，重置参数和基线参照点，提供更准确的ST段分析结果。 7）具有心向量和心室晚电位分析功能，提供每分钟心向量和24小时心向量值并提供心 向量动画播放功能。 8）具有强大的散点图功能，提供时间散点图、单象限散点图、四象限散点图及差值散点图四大功能。 |
| 7 | 超乳手柄 | 适用于博士伦超乳、玻切一体机，原厂原装产品能匹配博士伦超乳玻切一体机。 |
| 8 | 便携式彩超 | 1、无线掌超，专用 Wi-Fi芯片，0延迟0卡顿。 2、32物理通道、128探头阵元。 3、全视野10cm深度时，超声成像可达 15帧／秒 4、智能显示端操作 APP可通过扫描探头二维码与之连接。 5、系统动态范围可视可调≥180 。 6、具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元、彩色多普勒单元和频谱多普勒单元：B,M, CFM,PW。 7、具有B、B/M、B/CFM、B/CFM/PW 等成像模式。 8、具有应用预设置功能，可预设甲状腺、乳腺、腹壁脂肪、颈部血管、外周血管、肌骨等部位多个图像参数来提高工作效率。 9、用户可调可保存的应用预设置功能，可无限保存适合各用户的图像参数。 10、除了显示端操作外，探头端具有自定义键，比如冻结或打印等快捷键，简化和提高工作流程。 - 具有图像全屏显示功能，有 4K高清扩屏，图像清晰不失真。 - 具有高帧频功能：成像速度：线阵探头在全视野10cm 深时， 帧速≥30帧／秒。 - 具有远程诊断／教育，实现点对点，或点对面的专家会诊或在线培训等。 - 扫描线密度≥256 超声线，具备级数可调。 - TGC分段可调≥12。 - 成像速度：线阵探头在全视野 10cm深时，帧速≥15帧／秒 。 - 血流敏感度连续可调≥7档，彩色噪音抑制连续可调≥7档 。 - 彩色显示帧频：线阵探头在全视野10cm深时，帧速≥8帧 ／秒。 - 具有高帧频功能：彩色显示帧频：线阵探头在全视野 10cm深时，帧速≥10 帧／秒 。 - 显示取样框调整：扫描感兴趣图像范围连续可调。 - PW模式常规测量：心率、收缩末期速度、舒张末期速度、 加速度、加速度时间、PI、RI、S/D比值、流量等。 - 可选配半自动的lMT测量技术，自动完成对血管壁内中膜厚度IMT的侧值。 可选配脂肪肌肉自动识别勾勒与评估。 24、超宽频变频探头；电子线阵探头：超声频率：4-12MHZ，中 心频率可视可调≥6种。 |
| 9 | 鼻窦内窥镜 | 鼻窦内窥镜0°2把，鼻窦内窥镜30°1把，鼻窦内窥镜70°1把，质保4年以上，非人为损坏终身免费维修。（调研时请携带样品） |
| 10 | 硬支气管镜 | QG-4型支气管镜由小儿支气管镜、三棱偏光器、内窥镜、光学钳、气管异物钳、吸引管组成。小儿支气管镜（J1007、J1008、J1009、J1010)QG-4型支气管镜为硬性喷射换气型，与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/TO294. 1-2005）的要求，对应标准的中M号钢。气管镜镜管头端应圆滑，外表面光洁，镜管外表面粗糙度Ra值不大于0.2um。光源通过三棱偏光器照明，距镜管头端 10mm处气管镜照度大于 2500LX。气管镜具有良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象。内窥镜远端最近的侧孔边缘距离远端应不低于硬性气管内窥镜工作长度的5%；侧孔总面积大于通道最小宽度处的横截面面积。 |
| 11 | 冷光源机 | 能与现有STORZ腹腔镜系统匹配使用。 |
| 12 | 全胸震荡排痰仪 | 为患者排痰、拍背、可预防患者肺部感染。 |
| 13 | 红蓝黄光光疗仪 | 用于治疗痤疮、消炎、促愈合、抗敏，设备可移动。 |
| 14 | 多系统治疗仪 | - 产后生殖器官（外阴、阴道、子宫）复旧及盆底恢复治疗系统； - 产后催乳及乳腺病治疗系统； - 妇科病症（盆腔炎、附件炎）治疗系统； - 计划生育手术镇痛及术后恢复系统。 - 配置要求：康复治疗仪主机1台，腹带3条，理疗电极片5套，电源线1根，保险丝2个，使用说明书1本，合格证1份，挂篮1个。 |
| 15 | 肝病治疗仪 | 有蓄电池，停电时可使用。可推拉，操作简单方便，每年全面检修≥2次，出现故障48小时内到现场处理，可推拉，操作简单方便。 |
| 16 | 中药熏洗坐浴器 | - 靠背式坐浴熏蒸、免蹲； - 有加热恒温功能，温度保持在 25-45 度； - 有超声雾化功能，熏蒸超声雾化量最大 550ml/h； - 手控面板操作； - 一次性使用超薄碗装坐浴盆与我科现在使用的一致。 |
| 17 | 双头无烟灸治疗仪 | 有2个艾灸头，有伸缩支臂可调节高度、方向。 |
| 18 | 铅衣等防护用品 | 防辐射衣（分体式）2套：1．规格型号：两截包覆式； 2．铅当量（mmPb)：前重叠处 0.5；后 0.25; 3．重量：4.0~7.5 KG; 4．布料花色：布料经过强化处理，易清洁保养； 5．需采用超柔软防护材料； 6．皮料以铋、锑等金属为主，材料分部均匀，使用寿命长； 7．可选尼龙加 TPU复合材质的进口面料，防水防污。 8．分体设计，肩部固定垫肩减轻肩膀重量，让穿着舒适； 9．若型号不合适，可予以更换型号。 铅衣2套：分体式，轻薄型，铅当量前面0.5mmpb,后面0.25mmpb,进口轻型铅衣。 铅屏风1台：三面防护（三联），铅当量2.0mmpb. |