江油市人民医院

犬伤清洗设备项目招标参数

- 项目名称: 犬伤清洗设备

- 数量：1套

- 技术参数：

- 主要参数

1、冲洗器主要参数

- 医用外伤冲洗器外壳尺寸：长×宽×高：560×86×335mm ±20mm,水管尺寸：长度不低于150cm。

- 出水口加压，压力范围：6～12psi，允差±5%；

- 出水口为不大于0.5cm的小口径；

- 输入功率：3500～3600（VA）；

- 出水温度：30℃～40℃（允差±1℃），并可设定；

- 全程清洗时间：≥16分种，可以实现清洗液、清水自动交替冲洗；

- 清水出水流量：在1.4L/min～3L/min范围内可调，允差±0.3L/min

- 工作模式须支持：有手动/自动模式，同时需具有冷、热水调节功能，具有自动交替模式（清水和清洗液交替）、清水冲洗模式、清洗液冲洗模式、打印功能，且在冲洗过程中，可选择暂停/开始；

- 该设备为二类医疗器械

- 清洗池主要参数

- 应是高低池，高端高度：600mm～700mm / 低端高度：350mm～450mm，用于不同部位的冲洗；

- 池身外形尺寸应在此范围：长×宽×高：1300×700×650/400mm ±50mm；

- 设备配套使用耗材必须满足以下两个条件：

- 配套耗材具有医保编码，符合正规收费流程；

- 配套耗材能挂网采购优先选择；

- 配套狂犬病专用弱碱性清洗消毒液，具有狂犬病毒灭活检验报告，使用说明书中明确写明狂犬病毒灭杀作用。

- 、一般参数

1、冲洗器一般参数

- 电源：～220V，50Hz

- 清水扬程：20CM～100CM范围可调（分3档或4档调节），低档位允差±5CM，高档位允差±15CM；

- 清洗液扬程：30CM～135CM范围可调（分3档或4档调节），低档位允差±5CM，高档位允差±15CM；

- 清洗液流量（水压）：550 mL/min～700mL/min；

- 按电击防护分类：Ⅰ类设备；

- 按防电击的程度分类：不低于B类应用部分（清洗枪）；

- 按对进液的防护程度分类：IPX0；

- 安装方式：壁挂式或可移动式 可选；

- 万能支架及专用喷头：使用灵活，可调节方向；

2、清洗池一般参数

（1）材料：ABS；

（2）下水管长度：1400mm～1600mm；

（3）承重≥190kg。

- 商务及售后服务要求：

- 交货时间：合同签订后,接到采购人装机通知后15日内完成所有设备安装、调试。

- 安装和调试，采购人根据实际情况 需要另行安排通知安装调试时间的，以采购人通知时间为准。

- 交货地点：采购人指定的地点。

- 款项支付方式、进度：以采购合同约定为准。

- 质保及售后服务要求:

（1)成交供应商负责设备的安装调试；

（2)成交供应商免费对采购人相关操作人员进行现场培训，保证使用人员正常操作和应用各种功能；

（3)质保期内每季度要求巡检保养，当设备出现故障时，工程师必须在30分钟内电话响应指导，如仍无法排除故障，自接到需方电话报障时起12小时内赶到现场维修，24小时内解决；

（4)所有设备安装、调试后，并经双方签署验收文件之日起开始5年。质保期外终身维护，只收取更换配件的材料成本费，并承诺给予市场最优惠单价，并保证设备备件及易损件5至10年的供给；

（5)若涉及软件，需提供终身软件维护服务，包括免费升级，免费开放接口等。