| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气腹机 | 1 | 自带减压阀，能够调节二氧化碳流量。 |
| 2 | 小型无创呼吸机 | 3 | 1．专业双水平无创呼吸机。 2．全中文菜单，操作简单方便，压力曲线在显示屏上可视。3．通气模式：CPAP-﹣持续正压通气模式，S/T-﹣自主呼吸／时间控制通气模式。4.IPAP吸气相正压： 4-25cmH2。5.EPAP呼气相正压：4－20cmH2。6．呼吸频率：4-40次／分。7．超强漏气补偿功能，可保证 60L／分的补偿能力。8．有常规的ST,S,T,CPAP等模式。9．最大吸气压力达到25厘米。 10.压力上升时间：1-3档可调，升压时间最快可达 50ms。 11．显示压力波曲线。 12.配置专业的医用移动台车。 13．吸气及呼气触发灵敏度：自动动态呼吸追踪技术，1-3档可调。 |
| 3 | 口腔科设备一批 | 一批 | - 高速手机20个，限价2.8万元：1.转速 380,000~450,000 min, 2．气压 215KPa（手机与管线连接口 处）, 3．径向跳动度≤15 mT.1.R, 4．噪音＜70dB使用避音室， 5．功率≥20W, 6．喷雾 ≥50mL/min水压 196Kpa, 7．连接方式ISo国际标准4孔，8．车针装卸方式按钮式， 9. 车针夹持力≥22N, 10．防交叉感染系统卫生车头系统防止口腔中液体和细菌被吸 入排气系统中，11．平衡防止工作气压过大造成机械损伤，12.进口产品。 - 光固化机10个，限价0.8万元：可固化任何品牌树脂材料，光导管：可以拔插下来消毒，可进行高压 灭菌（防止感染），适用于一般情况下树脂固化、正畸模式树脂固化、封闭材料 树脂固化。电量不足提示，LED显示闪烁、声音提示。维保年限至少1年。配置清单：LED光固化机1台，手柄1个，充电底座1个。 - 牙科拔牙反角手机20个，限价2.8万元：1. 45°阻生齿专用拔牙手机，压盖式、三点喷水防回吸，带LED灯，耐135℃高温高压消毒，保修1年。 - 牙科综合治疗机4台，限价15万元：1．基本配置：标准配置，最新软件版本。2．牙科椅：座垫面离地面高度：最低≤420mm，最 高≥760mm，头靠运动度≥140mm，靠背后倾范围：0°~70°，牙科椅长度：≥1900mm, 椅位升降速度≥ 300mm/min，椅位载重量≥135KG，电动牙科椅（直流低噪音电机），椅 位电控程序设置（三种预选位），升降和靠背运动是联动机构，带有补偿功能，椅位具有 安全保护装置及急停开关，牙科椅底座上带脚控。3治疗机：下挂式手机操作系统，隐藏式 设计，整洁、美观，带器械臂自锁功能，具有最后位置记忆功能，两高一低日本 NSK 新款 手机，国产三用喷枪二套，强力吸引器／弱吸引器（1套），外置式手机净水瓶装置（1套）, 原装进口口腔灯（1套），一体化卫生陶瓷痰孟（1套）带冲水装置，观片灯（1套），微 电脑控制带主、副控（1套），脚开关（1套）。4医生座椅：气弹簧，不锈钢底座。5．口腔 灯采用LED光源，并具有白色和黄色两种光源，可手动及感应控制。 - 迷你型根尖定位仪2个，限价1.2万元：1．尺寸小、优势多。治疗、贮藏和运输时空间小、准确性与可靠性不变；2．易操作，看得见。多频根尖定位仪技术，适用于干燥、湿润根管，无需矫正与调零。3．看得见、听得见，双重控制牙锉推进，可视控制和四级递增的声音控制，4.进口产品。 - 台式机设计根尖定位仪3台，限价2.7万元：1．尺寸小、优势多。治疗、贮藏和运输时空间小、准确性与可靠性不变；2．易操作，看得见。多频根尖定位仪技术，适用于干燥、湿润根管，无需矫正与调零。3．看得见、听得见，双重控制牙锉推进，可视控制和四级递增的声音控制，4.进口产品。 - 喷砂枪+喷砂防护箱1台，限价0.5万元：口腔修复各种微小表面氧化物的清除。同时，还可以对塑料基托表面进行玻璃珠的铸造处理，口腔正畸托槽喷砂处理。应用口腔科现有中央供气系统连接即可使用，脚动控制开关，密闭箱内操作，防止污染空气及影响使用者呼吸。长期提供配套喷砂使用。 - 洁牙机1台，限价0.45万元：适用范围：口腔科超声波洁牙。洁牙手柄可以拆卸并耐受135°C高温消毒，除原装手柄外另配5支洁牙手柄，自带净水瓶加水供水，配送多个洁牙机洁牙头，维保年限至少1年。 - 口腔科手术工具1批，限价0.97万元，1.包括 张力梳、刮骨器直、刮骨器弯、刮骨器刀头补充装、骨钳、腭刀、球钻，2.进口产品。 |
| 4 | 输液泵 | 13 | - 模块式设计，无需附件可实现多泵叠加使用。 - 支持输血功能，并提供证明文件。 - 输液精度≤士5%。 - 速率范围：0.1-1500mI/h，最小步进0.01mI/h。 - 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。 - 快进流速范围：0.1-1500mI/h，具有自动和手动快进可选。 - KVO: 0.1-5mI/h 。 - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、 定时间隔累计量。 - 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。 - 具有6种输液模式可选：速度模式（支持ml/h和滴／min 两种单位）、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式和首剂量模式：具备联机功能 。 - 不小于3.5英寸彩色大屏幕，同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、 预置量、累计量、剩余时间、电池状态、药物名称及浓度、报警压力阈值和 在线压力等信息。 - 全中文软件操作界面。 - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 - 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 - 支持药物库，可储存 2000 种药物信息。 - 具备药物剂量纠错功能，可设置不同药物的流速上、下软硬限值，在参数超 限时给予提示。 - 支持药物色彩标识，不同类型药物可用不同颜色标识，支持10种以上颜色。 - 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同 时显示具体报警信息。 - 立体凸起式报警灯设计，水平面报警观察范围可达270度。 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 - 压力报警阈值至少12档可调，最低75mmHg。 - 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。 - 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20L的单个气泡报警。 - 信息储存：可存储2000条的历史记录。 - 电池工作时间≥9小时＠25ml/h。 - 支持不拆机手动更换电池。 - 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能。 - 防异物及进液等级IP23。 - 可升级无线模块，实现无线联网监测。 - 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 - 具有两种输液模式：速度模式、滴速模式，体积小、操作简便、节省人力。 |
| 5 | 注射泵 | 8 | - 双通道注射泵3台，限价2.55万元：1．每小时输液量能精确到0.1ml。 2．有蓄电池，停电时可使用。3．每年到科室全面检修≥2次，出现问题48小时内能到现场处理。4．带架子，可推拉。5．可同时输注2组液体。6．交直流电两用，方便病人转运。7．预设总量控制，使输注更简单、安全。8．每通道双屏幕显示，速度及输注总量实时分屏显示，可以实时了解输液信息。 9．报警提示，使应用更加安全。 - 单通道注射泵5台，限价2.5万元：1．每小时输液量能精确到0.1ml。 2．有蓄电池，停电时可使用。3．每年到科室全面检修≥2次，出现问题48小时内能到现场处理。4．带架子，可推拉。5．液晶显示屏，具有对流速、注射量进行显示和设定的功能。6．自动识别注射器规格，并具有规格错误报警功能。7．采用独立数字按键设计，简便易用，运行后自动锁定参数设置。8．有应急供电装置。9．具有全面的声光报警功能 |
| 6 | 胰岛素泵 | 3 | 胰岛素泵技术参数表 *适用人群：注册证不限于只能成人使用。 *胰岛素类别选择：注册证不限于使用于输注短效胰岛素（可用于输注速效胰岛素和短效胰岛素）。 *输注软管：≥两层，外部材料聚氨酯，内部材料聚乙烯（注册证证明）。 *药物输注耗材：输注管路类型不少于10种，便于不同类型患者使用。 *胰岛素泵控制芯片：≥4个。 *基础率分段：48段。 *大剂量胰岛素输注冲程：≤0.05U。 *电池更换时间：≥5分钟不影响设备使用。 *壳内有硅胶保护套：有，保护电路板及芯片。 *阻塞传感器：高精度压力传感器，压力电阻设计，阻塞报警所产生的丸剂量≤4U，见说明书。 *基础率步长：最小0.05u/h。 *系统要求：一体机，无需使用外配控制器，通过泵体键盘即可完成所有胰岛素泵系统操作。 *储药器：3ml。 *电池：7号碱性电池1节防水等级：IPX-7。 4位一体马达组：一体化马达组，内含直流马达、合金行星齿轮,磁性编码器及马达复位开关 马达复位要求：无需外配螺杆、马达复位器，即可完成马达复位。 基础率：0.05-35u/h。 低液量报警：剩余单位和时间两种方式，设置范围可设置为≤5U。 快速分离器：有，便于病人检查，运动，洗澡。 马达位移精确度：误差在正负2%以内。 临时基础率：0.5－24H 。 大剂量：0.1－25U。 大剂量增量：0.1U。 大剂量输注方式：常规。 胰岛素输注精度：<±5%。 报警记录：可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期。 电池报警：5种。 充盈记录：可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期。 大剂量历史：24个。 安全设置：≥50种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查还有手动自检功能。 |
| 7 | 气垫床 | 8 | 气垫床（重症专用）2床，限价2.4万元：*1、每分钟以8L流量喷出空气。2、交替时间15分钟。3、压力范围30-80mmHg。4、可根据病人体重，进行压力设置。 5、主机采用防火ABS材质。*6、18支5＂单管。7、单管可更换。8、气管采用 TPU材质。9、气管具有激光微米喷气孔。*10、矩形管设计，提供稳定舒适的支撑。 11、具有头枕功能，头部3管不交替。12、具有静态功能，单管不交替。13、具有旋钮式 CPR泄气装置，30 秒内泄气。*14、床罩采用德国双向弹性布，符合英国最高防火等级 Crib7。15、床罩采用全覆式拉链设计。16、加高型底垫，避免渗液进入床垫。17、具有特殊防折管设计。*18、具有外嵌式抗菌过滤棉。*19、床垫侧部具有电源线收纳带。20、可调式挂钩。21、具有低压报警、断电报警、断电警示，警示灯和警示铃同时提醒护理人员。22、具有报警静音功能。23、超静音设计，噪音不大于40分贝。24、床垫宽度为90CM.25、最大载重180KG。 气垫床（常规）6床，限价0.6万元： 1.PVC＋尼龙加厚面料且不滑动，舒适静音，透气。2．加厚面料，抑制细菌，承载力大，不移位和滑动。3．三孔机芯气泵，可0-45°任意角度翻身。4．平铺尺寸为：90*200CM，充气后 90*180cm。 5．充气流量≥6L/min。6．波动循环周期为多种波动模式。 |
| 8 | 胃肠镜送水装置（水泵） | 1 | 能配合带有前向射水功能的内窥镜配套使用，冲洗粘膜表面和伤口，保证视野清晰，及时发现出血部位，安全开展早癌诊治技术使用。 |
| 9 | 除锈机 | 1 | - 舱体：A．清洗舱耐腐蚀性pc材质采用模具注塑成形，表面光滑易于洁；B．凸型舱体，减小加热管占用的空间，最大提高除锈液的使用率。 - 加热系统：A采用耐腐蚀性的钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀 - 管路系统：A．管路系统中所有部件均采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成。 - 控制系统：A数字控制，温度、时间可调可控，操作简便；B PT100 温度传感器，温度显示精确；C过压、过流保护，电路安全。 - 密封盖：A采用优质耐腐蚀ABS材质注塑成形；B．四边斜角设计，密封性能良好，有效预防除锈液异味的散发。 - 沥水篮筐：A．采用优质耐腐蚀ABS材质注塑成形； - 辅助抛光轮A 1000-8000r/ min速度可调 B．对锈蚀严重的腐蚀点有较好的除锈效果. - 外罩：A．优质不锈钢模具加工成型，整体喷塑白色金属漆。 - 容积：15L。 |
| 10 | 24分钟极速监测阅读器 | 1 | - 可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物. - 压力蒸汽和低温过氧化氢灭菌生物监测的阴性判读时间小于30min. - 生物阅读器配有10个培养孔，每个培养孔配有独立的荧光检测读头，并具有 防尘盖. - 生物阅读器具备程序自检功能以及自动报警功能. - 10秒内拔出生物指示剂可恢复正常培养，监测期间如果拔出生物指示剂，10S 内快速放回，不影响结果培养；支持网络连接功能，可实时查看培养状态和结果，方便结果的留档和管理. - 阅读器具备自检功能以及自动报警功能，在出现监测结果或者故障的时候能够自动出现错误代码，方便操作人员随时查看设备状态. - 工作期间可以不用断电，节约预热时间，长期保持工作状态. 配备专用的生物指示剂挤碎器，操作便捷简单. - 配备专用的灭菌结果记录册，方便结果的储存和留档. - 进口产品。 |
| 11 | 生物安全柜 | 1 | 1．气体循环方式和洁净等级循环方式：70％循环，30％外排．洁净等级：ISO4(10 级CLass100)。2．产品执行标准：按照国家标准生产和测试，通过国家强制性标准。3．厂家具有Iso14001、Iso14001、ISo13485 和ISo45001认证。4．前窗玻璃手拉式开启：前窗玻璃手拉式开启，以保证断电时能及时关门防护（不得使用电控，电控停电时不能关门），前窗玻璃无底框设计：方便清擦，不宜积存微生物病毒等。5．人性化显示：实时数字式显示过滤器剩余寿命，过滤器剩余寿命不足10％时，声光报警提示联系更换，实时数字式显示静压箱内正压，实时数字式显示负压通道内负压。6．保修期：整机保修三年；售后服务：2小时反应，24小时上门。 7．外形尺寸（长×宽×高 mm):1100 ×790×2200±30mm，内部尺寸（长×宽× 高 mm):900X610× 680土30mm。8．可预约紫外灯灭菌（a 实验后灭菌机器自动关闭，人员无需等待。b人员可预约下次使用时间，下次使用时不许再次灭菌可直接实验）。 |
| 12 | 空气消毒机 | 6 | 挂式空气消毒机2台，限价1.3万元，移动式空气消毒机4台，限价2.6万元。 - 智慧物联网云服务功能（能满足我院现有服务功能），能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 - 该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90 uw/ cm2，达到合格要求。 - 设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，达到消毒合格要求。 - 设备工作60min，对H1N1去除率≥99.9%。臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/ m3（提供检测报告）。 - 控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。 - 消毒因子：波长253. 7nm的紫外线。 - 适用体积（m3):≤100；循环风量（m/h):≥1000。 |
| 13 | 空压机冷干机+过滤器 | 1 | - 口腔科综合治疗台供气用，气量大：排气量高，效率快。 - 方便易用：可连续工作，空载自动启动，满载自动停机。 - 智能控制：完善的智能控制系统，冷却系统，过滤系统。 - 稳定性强：长时间工作环境下排气量及气压稳定。 - 满足口腔科15台＋口腔综合治疗台的供气使用。 |
| 14 | 急诊转运监护仪 | 3套 | 其中1台：用于院前急救以及院前、院内转运病人，重量小于 1KG、小巧、1.5米耐摔，能监测心率、血压、血氧饱和度，要求5寸以上电容触摸屏且能锁屏防止误操作， 且能与我院目前救护车上、抢救室中的监护仪固定充电底座匹配。 另外2台： 用于院前急救以及院前、院内转运病人，重量小于 1KG、小巧、1.5米耐摔，能监测心率、血压、血氧饱和度，要求5寸以上电容触摸屏且能锁屏防止误操作， 必须能与我院急诊抢救室现有监护仪床旁扩展插槽，扩展显示设备及中央监护系 统配套使用，避免患者在治疗过程中更换监护设备，保证监护数据完整，方便医护人员使用。 |
| 15 | 肝病治疗仪 | 1套 | 一、 变频电脉冲输出：三种波形：连续波、疏密波、断续波；双通道：每通道分别有三组输出：处方I、II、处方III。1.1 治疗仪输出连续、均匀可调，正、负脉冲输出幅度：仪器最大输出幅度有效值额定负载时不大于40V；开路时输出电压峰值不大于250V。1.2 脉冲频率连续波频率调节范围2.5Hz-20Hz；疏密波的疏波频率：5.0Hz，密波频率为20.0Hz；断续波频率 50.0Hz；1.3 脉冲宽度0.15ms，误差不大于±30%。 二、磁振输出 工作频率 50Hz±1Hz；输出功率：3W-8W。主要特点：A、采用数字频率合成技术，治疗波形不断变化，连续、断续、间续的完善结合，使电流的揉捏效应充分体现，配合“恒定磁场磁振”使治疗不再意味着痛苦，安全舒适，病人乐意接受。B、波形输出连续、均匀可调，正负脉冲输出。C、操作简便，采用全程自控低频电刺激技术，使医生操作得心应手。D、合理、高效的治疗电极，在病域形成最佳的电流密度和最直接的热刺激效应，保证了完美的治疗效果。E、完全可靠，避免传统治疗出现的多种并发症。F、无副作用、无痛苦、疗程短、疗效显著。G、双通道输出，可同时治疗两名患者。 |
| 16 | 双头无烟灸治疗仪 | 1套 | 有2个艾灸头，有伸缩支臂可调节高度、方向。 1、产品电压220V/50HZ，功率1400W。2、有两个艾灸头或多个艾灸头, 多穴同灸，艾灸头有防烫硅胶圈及隔灰网。3、 有万向活动臂，可上下左右随意调节。4、有硅胶导烟管，净烟方式：高温三元催化。5、触摸面板，智能温控。6、支持多规格艾柱。7、一键自动点火系统。 |