| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气腹机 | 1 | 自带减压阀，能够调节二氧化碳流量。 |
| 2 | 口腔科设备一批 | 一批 | - 高速手机20个，限价2.8万元：1.转速 380,000~450,000 min, 2．气压 215KPa（手机与管线连接口 处）, 3．径向跳动度≤15 mT.1.R, 4．噪音＜70dB使用避音室， 5．功率≥20W, 6．喷雾 ≥50mL/min水压 196Kpa, 7．连接方式ISo国际标准4孔，8．车针装卸方式按钮式， 9. 车针夹持力≥22N, 10．防交叉感染系统卫生车头系统防止口腔中液体和细菌被吸 入排气系统中，11．平衡防止工作气压过大造成机械损伤，12.进口产品。 - 光固化机10个，限价0.8万元：可固化任何品牌树脂材料，光导管：可以拔插下来消毒，可进行高压 灭菌（防止感染），适用于一般情况下树脂固化、正畸模式树脂固化、封闭材料 树脂固化。电量不足提示，LED显示闪烁、声音提示。维保年限至少1年。配置清单：LED光固化机1台，手柄1个，充电底座1个。 - 牙科拔牙反角手机20个，限价2.8万元：1. 45°阻生齿专用拔牙手机，压盖式、三点喷水防回吸，带LED灯，耐135℃高温高压消毒，保修1年。 - 牙科综合治疗机4台，限价15万元：1．基本配置：标准配置，最新软件版本。2．牙科椅：座垫面离地面高度：最低≤420mm，最 高≥760mm，头靠运动度≥140mm，靠背后倾范围：0°~70°，牙科椅长度：≥1900mm, 椅位升降速度≥ 300mm/min，椅位载重量≥135KG，电动牙科椅（直流低噪音电机），椅 位电控程序设置（三种预选位），升降和靠背运动是联动机构，带有补偿功能，椅位具有 安全保护装置及急停开关，牙科椅底座上带脚控。3治疗机：下挂式手机操作系统，隐藏式 设计，整洁、美观，带器械臂自锁功能，具有最后位置记忆功能，两高一低日本 NSK 新款 手机，国产三用喷枪二套，强力吸引器／弱吸引器（1套），外置式手机净水瓶装置（1套）, 原装进口口腔灯（1套），一体化卫生陶瓷痰孟（1套）带冲水装置，观片灯（1套），微 电脑控制带主、副控（1套），脚开关（1套）。4医生座椅：气弹簧，不锈钢底座。5．口腔 灯采用LED光源，并具有白色和黄色两种光源，可手动及感应控制。 - 迷你型根尖定位仪2个，限价1.2万元：1．尺寸小、优势多。治疗、贮藏和运输时空间小、准确性与可靠性不变；2．易操作，看得见。多频根尖定位仪技术，适用于干燥、湿润根管，无需矫正与调零。3．看得见、听得见，双重控制牙锉推进，可视控制和四级递增的声音控制，4.进口产品。 - 台式机设计根尖定位仪3台，限价2.7万元：1．尺寸小、优势多。治疗、贮藏和运输时空间小、准确性与可靠性不变；2．易操作，看得见。多频根尖定位仪技术，适用于干燥、湿润根管，无需矫正与调零。3．看得见、听得见，双重控制牙锉推进，可视控制和四级递增的声音控制，4.进口产品。 - 喷砂枪+喷砂防护箱1台，限价0.5万元：口腔修复各种微小表面氧化物的清除。同时，还可以对塑料基托表面进行玻璃珠的铸造处理，口腔正畸托槽喷砂处理。应用口腔科现有中央供气系统连接即可使用，脚动控制开关，密闭箱内操作，防止污染空气及影响使用者呼吸。长期提供配套喷砂使用。 - 洁牙机1台，限价0.45万元：适用范围：口腔科超声波洁牙。洁牙手柄可以拆卸并耐受135°C高温消毒，除原装手柄外另配5支洁牙手柄，自带净水瓶加水供水，配送多个洁牙机洁牙头，维保年限至少1年。 - 口腔科手术工具1批，限价0.97万元，1.包括 张力梳、刮骨器直、刮骨器弯、刮骨器刀头补充装、骨钳、腭刀、球钻，2.进口产品。 |
| 3 | 空压机冷干机+过滤器 | 1 | - 口腔科综合治疗台供气用，气量大：排气量高，效率快。 - 方便易用：可连续工作，空载自动启动，满载自动停机。 - 智能控制：完善的智能控制系统，冷却系统，过滤系统。 - 稳定性强：长时间工作环境下排气量及气压稳定。 - 满足口腔科15台＋口腔综合治疗台的供气使用。 |
| 4 | 气垫床 | 8 | 气垫床（重症专用）2床，限价2.4万元：*1、每分钟以8L流量喷出空气。2、交替时间15分钟。3、压力范围30-80mmHg。4、可根据病人体重，进行压力设置。 5、主机采用防火ABS材质。*6、18支5＂单管。7、单管可更换。8、气管采用 TPU材质。9、气管具有激光微米喷气孔。*10、矩形管设计，提供稳定舒适的支撑。 11、具有头枕功能，头部3管不交替。12、具有静态功能，单管不交替。13、具有旋钮式 CPR泄气装置，30 秒内泄气。*14、床罩采用德国双向弹性布，符合英国最高防火等级 Crib7。15、床罩采用全覆式拉链设计。16、加高型底垫，避免渗液进入床垫。17、具有特殊防折管设计。*18、具有外嵌式抗菌过滤棉。*19、床垫侧部具有电源线收纳带。20、可调式挂钩。21、具有低压报警、断电报警、断电警示，警示灯和警示铃同时提醒护理人员。22、具有报警静音功能。23、超静音设计，噪音不大于40分贝。24、床垫宽度为90CM.25、最大载重180KG。 气垫床（常规）6床，限价0.6万元： 1.PVC＋尼龙加厚面料且不滑动，舒适静音，透气。2．加厚面料，抑制细菌，承载力大，不移位和滑动。3．三孔机芯气泵，可0-45°任意角度翻身。4．平铺尺寸为：90*200CM，充气后 90*180cm。 5．充气流量≥6L/min。6．波动循环周期为多种波动模式。 |
| 5 | 胃肠镜送水装置（水泵） | 1 | 能配合带有前向射水功能的内窥镜配套使用，冲洗粘膜表面和伤口，保证视野清晰，及时发现出血部位，安全开展早癌诊治技术使用。 |
| 6 | 除锈机 | 1 | - 舱体：A．清洗舱耐腐蚀性pc材质采用模具注塑成形，表面光滑易于洁；B．凸型舱体，减小加热管占用的空间，最大提高除锈液的使用率。 - 加热系统：A采用耐腐蚀性的钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀 - 管路系统：A．管路系统中所有部件均采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成。 - 控制系统：A数字控制，温度、时间可调可控，操作简便；B PT100 温度传感器，温度显示精确；C过压、过流保护，电路安全。 - 密封盖：A采用优质耐腐蚀ABS材质注塑成形；B．四边斜角设计，密封性能良好，有效预防除锈液异味的散发。 - 沥水篮筐：A．采用优质耐腐蚀ABS材质注塑成形； - 辅助抛光轮A 1000-8000r/ min速度可调 B．对锈蚀严重的腐蚀点有较好的除锈效果. - 外罩：A．优质不锈钢模具加工成型，整体喷塑白色金属漆。 - 容积：15L。 |
| 7 | 24分钟极速监测阅读器 | 1 | - 可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物. - 压力蒸汽和低温过氧化氢灭菌生物监测的阴性判读时间小于30min. - 生物阅读器配有10个培养孔，每个培养孔配有独立的荧光检测读头，并具有 防尘盖. - 生物阅读器具备程序自检功能以及自动报警功能. - 10秒内拔出生物指示剂可恢复正常培养，监测期间如果拔出生物指示剂，10S 内快速放回，不影响结果培养；支持网络连接功能，可实时查看培养状态和结果，方便结果的留档和管理. - 阅读器具备自检功能以及自动报警功能，在出现监测结果或者故障的时候能够自动出现错误代码，方便操作人员随时查看设备状态. - 工作期间可以不用断电，节约预热时间，长期保持工作状态. 配备专用的生物指示剂挤碎器，操作便捷简单. - 配备专用的灭菌结果记录册，方便结果的储存和留档. - 进口产品。 |
| 8 | 急诊转运监护仪 | 3套 | 其中1台：用于院前急救以及院前、院内转运病人，重量小于 1KG、小巧、1.5米耐摔，能监测心率、血压、血氧饱和度，要求5寸以上电容触摸屏且能锁屏防止误操作， 且能与我院目前救护车上、抢救室中的监护仪固定充电底座匹配。 另外2台： 用于院前急救以及院前、院内转运病人，重量小于 1KG、小巧、1.5米耐摔，能监测心率、血压、血氧饱和度，要求5寸以上电容触摸屏且能锁屏防止误操作， 必须能与我院急诊抢救室现有监护仪床旁扩展插槽，扩展显示设备及中央监护系 统配套使用，避免患者在治疗过程中更换监护设备，保证监护数据完整，方便医护人员使用。 |
| 9 | 肝病治疗仪 | 1套 | 一、 变频电脉冲输出：三种波形：连续波、疏密波、断续波；双通道：每通道分别有三组输出：处方I、II、处方III。1.1 治疗仪输出连续、均匀可调，正、负脉冲输出幅度：仪器最大输出幅度有效值额定负载时不大于40V；开路时输出电压峰值不大于250V。1.2 脉冲频率连续波频率调节范围2.5Hz-20Hz；疏密波的疏波频率：5.0Hz，密波频率为20.0Hz；断续波频率 50.0Hz；1.3 脉冲宽度0.15ms，误差不大于±30%。 二、磁振输出 工作频率 50Hz±1Hz；输出功率：3W-8W。主要特点：A、采用数字频率合成技术，治疗波形不断变化，连续、断续、间续的完善结合，使电流的揉捏效应充分体现，配合“恒定磁场磁振”使治疗不再意味着痛苦，安全舒适，病人乐意接受。B、波形输出连续、均匀可调，正负脉冲输出。C、操作简便，采用全程自控低频电刺激技术，使医生操作得心应手。D、合理、高效的治疗电极，在病域形成最佳的电流密度和最直接的热刺激效应，保证了完美的治疗效果。E、完全可靠，避免传统治疗出现的多种并发症。F、无副作用、无痛苦、疗程短、疗效显著。G、双通道输出，可同时治疗两名患者。 |
| 10 | 双头无烟灸治疗仪 | 1套 | 有2个艾灸头，有伸缩支臂可调节高度、方向。 1、产品电压220V/50HZ，功率1400W。2、有两个艾灸头或多个艾灸头, 多穴同灸，艾灸头有防烫硅胶圈及隔灰网。3、 有万向活动臂，可上下左右随意调节。4、有硅胶导烟管，净烟方式：高温三元催化。5、触摸面板，智能温控。6、支持多规格艾柱。7、一键自动点火系统。 |