## Sheet1
设备名称 | 数量 | 预算价格 | 采购需求 | 售后服务
五官超短波电疗仪 | 2台 | 2万元/台 | 1.输出功率：50W 允许偏差±20%。 2.工作频率：27. 12MHz 允许偏差±0.6%。 3.治疗时间： 分15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4.使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率280VA。 5.工作制：连续工作时间4h。 作用：适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。 | 1.设备整机质保3年。 2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修。 3.质保期内，连续出现3次同一故障，应免费更换新机。
神经肌肉电刺激治疗仪 | 2台 | 4万元/台 | 1.输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 2.输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz，治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。 3.脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。 4.输出强度：仪器各路独立输出,可调，最大输出值允差±30%。 5.定时时间：可以定时。 6.仪器连续工作时间不少于4h。 作用：减缓各类疾病引起的肌肉萎缩；抑制肌肉纤维化、硬化，促进神经再生及修复；缓解疼痛。 | 1.设备整机质保3年。 2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修。 3.质保期内，连续出现4次同一故障，应免费更换新机。
经皮神经肌肉电刺激治疗仪 | 2台 | 2万元/台 | 1、三路矩形波脉冲输出。 2、输出脉冲频率从2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％。 3、输出脉冲宽度从60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％。 4、治疗方式：连续输出；慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s。 5、治疗时间：治疗可定时间可调，治疗结束，有提示声并停止输出。 作用：适当强度频率的电流，连续、轻柔的刺激神经、肌肉细胞，激发身体产生吗啡，阻断疼痛的信息，舒缓疼痛。 | 1.设备整机质保3年。 2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修。 3.质保期内，连续出现5次同一故障，应免费更换新机。
空气波压力循环治疗仪 | 2台 | 5万元/台 | 1.双通道设计，每通道都可连接一分一或一分二的充气导管，连接一分二导管最多可同时连接4个4腔气囊或者2个8腔气囊。 2.可调节两通道同时输出或单通道独立输出。 3.配备8腔上肢气囊、下肢气囊及DVT分段式气囊，可提供腰背部、全身、4腔上肢、下肢气囊等多种气囊选配。 5.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换。 6.时间设定模式：治疗时间可调。 7.充气持续时间0~10s连续可调；充气间隔时间10~60s可调 。 8.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损。 作用：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。 | 1.设备整机质保3年。 2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修。 3.质保期内，连续出现6次同一故障，应免费更换新机。