## Sheet1
江油市人民医院明火艾灸仪等医疗设备一批采购需求
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总价（万元） | 采购需求 | 售后服务
1 | 明火艾灸仪 | 1 | 7万元/台 | 1.产品电压220V/50HZ。 2.运用传统明火艾灸，仪器除烟净味，可移动,有两个艾灸头或多个艾灸头，艾灸头有防烫圈及隔灰网。 3 .有万向活动臂，可上下左右随意调节。 4.净烟方式不限。 作用：保持了传统明火灸的治疗方式，提升了热量利用率，解决了艾灸过程中的烟雾和气味问题，解放艾灸操作人员双手，增加工作效率；艾灸具有温经通络、升阳举陷、行气活血、祛寒逐湿、消肿散结、回阳救逆等作用。 | 1.设备整机质保3年。 2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修。 3.质保期内，连续出现3次同一故障，应免费更换新机。
2 | 干扰电治疗仪 | 2 | 8万元/台 | 1.三维（六电极）干涉波输出，可进行平面干涉和立体动态干涉。 2.吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调。 3.吸引模式：连续模式、脉冲模式和自动模式。 4.输出波形（治疗波形）至少具备正弦波、正弦调制波；输出频率（基频）至少具备2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz并可调节。 5.干涉波差频频率1~120Hz。 6.五种干涉模式并可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序既有干扰电疗法，又有调制中频电疗法。 7.至少具备四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒。 8.治疗结束输出强度自动归零并声音提示。 作用：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损等缓解疼痛的辅助治疗。
3 | 智能熏蒸仪 | 1 | 6万元/台 | 1.定时时间：1~99min任意可调连续运行时间不少于8小时 。 2. 温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。 3.气体压力：20KPa～35KPa任意可调 。 4.气体保护压力：40KPa 误差：±5% 。 5. 熏蒸锅容积：8L。 作用：通经活络、活血化瘀调和气血、祛湿止痛。