|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **数量** | **预算** | **采购需求** |
| 卡式压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 6.8万元 | 1. 整体需求：符合中国最新WS310-2016、WS506-2016、YY/T0646-2015及GB/T30690-2014等感控管理规范要求。
2. 技术需求：

1、设备类型：卡式压力蒸汽灭菌器。2、工作原理：正压脉动排气（正压脉冲排气）。3、具备(热敏/针式)打印机实时打印灭菌循环参数，实现感控“可追溯”管理。灭菌参数、灭菌记录、灭菌报警数字化保存，U盘、打印机多方式输出。可记录灭菌人员、锅炉、锅次。4、用途：在连台手术期间，迅速对综合手术室、眼科（包含但不限于超乳手柄、超乳管道）、口腔科、耳鼻喉、骨科、微创手术等各科室所需各种连台手术、应急器械及贵重精密器械灭菌。5、灭菌盒内腔容积：≥1.8L。6、 灭菌温度不低于121 c°、134 c°两种选择。标准灭菌时间：134c°时≤3.5min；121c°时≤15min。7、有针对朊毒体、气性坏疽及不明原因感染等灭菌的加强备用程序：134℃非包裹及包裹灭菌程序灭菌18min（S级）、橡胶塑料制品灭菌121c°程序灭菌30min（S级）两种。8、具备独立干燥程序。9、厂家提供具有循证依据的第三方器械灭菌合格证报告。三、售后需求：整机保修三年。 |