|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 预算 | 需求 |
| 便携式生物反馈刺激仪 | 1台 | 5万元/台 | 1. 输入功率: ≤50VA 2. 设备的输出有效值为0~15V，误差≤±30% 3. 设备开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值≤480V 4. 电极片的阻抗≤400Ω 5. 设备的电极片单个脉冲最大输出≤280mJ 6. 治疗仪的输出额定负载电阻≤500Ω 7. 治疗输出为三通道, 三个通道分别设置, 独立操作独立显示，相互不受干扰 8. 治疗时间分为定时20分钟、30分钟和不定时三种,定时误差≤0.25秒/分钟 9. 显示: 治疗项目和时间为彩色触摸屏显示,输出能量为数码管显示，治疗项目显示实时化，触摸屏分别显示治疗时间倒数 10. 管理: 输出能量调节双回路设计，具有防止误操作设计；可记数,显示屏开机显示 11. 计算机硬件插板，软件具升级能力，可检验式断电保护，无断电瞬间异动 12. 台式复合结构，盖板前置设计，盖板在设备使用时，放平可作为操作流程指引，设备不使用时盖板可收起，对主机屏幕进行保护；可分体携带 13. 基本功能：根据电磁学和仿生学的原理，采用智化特有的涡旋电磁能透射并调节人电解质，渐序输出，对病人作用更持久、更深层，通过治疗可以修复断裂的筋膜和韧带以及损伤的细胞 14. 具备：生殖器官（外阴、阴道、子宫）复旧及盆底恢复、妇科病症（盆腔炎、附件炎）治疗系统；手术镇痛及术后恢复系统。 15. 其他：无专机专用耗材； 设备整机质保3年，质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修，质保期内，连续出现3次同一故障，应免费更换新机。 |