**江油市人民医院**

**GE Definium 6000 DR球管采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量（支） | 预算金额（万元） |
| 1 | GE Definium 6000 DR球管 | 1 | 7.9万元 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低评标价法）

**四、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉

3、具有健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9、其它特殊资格要求：辐射安全许可证；若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②须提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

1.须全新球管，并完全适用于GE Definium 6000 DR

2.最大阳极热容量：≥400Khu；

3.阳极转速：3000r/min-10000r/min；

4.双焦点为：小焦点0.6-0.8mm；大焦点1.0-1.2mm；

5.阳极靶面角度≤12.5度

6.固有滤过≤0.7 mm Al eq

8.标称管电压≤150 kV

9.最大连续热耗散≤1000W

10.最大灯丝电流：小焦点≤5.5A，大焦点≤6.5A

11.距焦点1米处的最大泄露辐射≤0.44 mGy/h

**六、商务要求：**

1、交货期：产品合同签订后15日内交货，并完成安装调试，能正常投入使用，能正常使用后须回收旧球管。

2、交货地点：江油市人民医院指定地点。

3、质保期：≥1年。

4、履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5、付款方式：以签订合同为准。

6、其他未尽事宜以签订合同为准。