**江油市人民医院**

**医用冰箱一批项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） |
| 1-1 | 医用储血冰箱 | 2 | 13 |
| 1-2 | 医用低温冰箱 | 2 | 13 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉

3.具有健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.其它特殊资格要求：

9.1若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②须提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

9.2若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

**分包号1-1：医用储血冰箱**

1.★医用储血冰箱：具有医疗器械注册证；

2.★容量：≥600L；

3.▲冰箱分层≥6，每一层具备盛装血袋容器或抽屉；每层配置有血型标识卡便于血液分类标记更优。

4.▲温度范围：包含2-6℃可调节，设置温度波动≤1℃，控温精度0.1℃；

5.冰箱微电脑控制，LED或液晶屏显示箱内温度，显示精度0.1℃；

6.▲具有多种故障报警：箱内高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、 断电报警、环境温高报警； 具有多种报警方式：声音报警、灯光闪烁报警或者符号闪烁报警；

7.▲血液储备冰箱具有断电报警功能，且在断电后任有数字温度显示大于等于12小时；

8.▲具备测试孔，以便实验室24小时温度动态监测；

9.多重保护功能：开关机保护（闪停电保护冰箱损坏）、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等；

10.▲箱门需透明，快速识别箱内血液储备情况，方便存取，冰箱有内门设置，降低因开关门温度变化；

11.采用环保制冷剂和制冷系统，无氟制冷，真正完全绿色环保。

**分包号1-2：医用低温冰箱**

1.★医用低温保存箱：具有医疗器械注册证；

2.★容量：≥800L；

3.▲箱内设计≥5层，每层独立抽屉设计，便于分类储存血浆；

4.★温度范围：至少包含-20℃至-30℃可调节，控温精度0.1℃；

5.微电脑控制，LED或液晶屏显示箱内温度，显示精度0.1℃；

6.▲具有多种故障报警：箱内高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、 断电报警、环境温高报警； 具有多种报警方式：声音报警、灯光闪烁报警或者符号闪烁报警；以保障血液质量；

7.▲血液储备冰箱具有断电报警功能，且在断电后任有数字温度显示大于等于12小时；

8.▲具备测试孔，以便实验室24小时温度动态监测；

9.多重保护功能：开关机保护（闪停电保护冰箱损坏）、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等；

10.采用环保制冷剂和制冷系统，无氟制冷，真正完全绿色环保；

11.储血冰箱≥70mm超厚保温层设计，可拆卸双密封条（以便后期更换），配置内门设计，保温性能强。

注：①带“★”要求为实质性要求，不满足视为投标文件响应无效。②标注“▲”号的关键参数指标：须提供参数证明材料（产品彩页或说明书官网截图及网址或国家认可的第三方检测报告等任意一种或多种方式）并进行电子签章；一般性参数指标：参数有要求的须按要求提供相关材料并进行电子签章。未提供或提供证明材料实际参数与采购文件要求不符视为负偏离，按要求扣分。③供应商在《产品技术参数响应表》增加“索引”栏，指向各项参数证明材料所在页码或编码。

**六、评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 评分因素类别 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。  注：根据财库[2011]181 号、川府发（2018）14号规定，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。享受价格扣除的投标人须按要求提供相关材料，并对材料的真实性负责，未按要求提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置55% | 55 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下三种情况进行评分：  带★为实质性响应要求，不符合的投标文件无效。  1.其他技术指标、参数及功能要求完全符合招标文件要求的得55分；  2.▲参数为重要参数（共10项），不满足扣4.1分，扣完为止。  3.一般条款（共7项）一项不满足扣2分，扣完为止。   注：评标委员会按照投标文件提供的检测报告、产品使用说明书、用户手册、产品彩页资料等材料评审。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务方案10% | 10 | 提供售后方案，包括但不限于：①网点设置；②应急措施；③人员安排；④质量保  障措施；⑤培训方案；⑥设备维护方案等。全部满足得6分，缺1项扣1分，每1项有缺陷扣0.5分。“缺陷”是指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合服务要求、内容简略、内容与本项目无关、前后逻辑相悖、相同内容表述不一致、地点区域错误、方案与标题内容不一致、技术规范（如有）要求引用不一致等任意一种情形。  2.在商务要求的质保期限基础上每增加一年的1分，最高得4分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力5% | 5 | 投标人提供自2020年1月1日至今实施与本项目类似的合同业绩，每提供一个合同业绩得1分，最高得5分。（须提供案例合同（协议）或中标/成交通知书复印件加盖投标人鲜章）。 | 经济类评分因素 |

**七、商务要求：**

1.交货期：国产产品合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：≥3年。

4.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5.付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

6.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

7.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。