**江油市人民医院**

**磨钻手柄采购需求**

**一、项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量（套） | 预算金额（万元） | 备注 |
| 1 | 磨钻手柄（手柄+动力线） | 1 | 7 | 与我院西山动力系统主机（型号：DK-0-MLS）匹配 |

二、**项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低价评标法）

**四、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉

3、具有健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②须提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

**手柄**

1.外形尺寸：外径φ16mm，直柄；

2.最高转速：40000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音＜67dB；

3.磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，同时具有手柄周向调节功能。

**动力线**

1.高速电动马达，最大输出功率达100W，最高转速40000 r/min，输出动力强劲；

2.采用传感器速度反馈控制技术，保证速度输出恒定，负载速降＜3%;

3.最大外径20mm，重量110g，操作方便，使用轻巧，可"持笔式"操作；

4.接口接插方便快捷，可高温高压消毒。

**六、商务要求：**

1.交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：≥2年。

4.出现故障后，24小时内提供备用产品。

5.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

6.付款方式：以合同签订为准。

7.其他未尽事宜以签订合同为准。