**江油市人民医院**

**导光束等物资一批项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 项目名称 | 数量（个） | 预算金额（万元） |
| 1-1 | 导光束 | 15 | 1.95 |
| 1-2 | 气腹管 | 10 | 1.2 |
| 1-3 | 气腹机过滤接头 | 10 | 2 |
| 1-4 | 密封帽5mm | 30 | 0.15 |
| 1-5 | 密封帽6mm | 30 | 0.15 |
| 1-6 | 子宫操纵器 | 1 | 0.8 |
| 1-7 | 无损伤抓钳 | 5 | 0.85 |
| 1-8 | 系膜钳 | 5 | 0.85 |
| 1-9 | 单动/二空钳 | 5 | 0.85 |
| 1-10 | 持针器（胸腔） | 2 | 0.78 |
| 1-11 | 工字帽 | 30 | 0.15 |
| 1-12 | 电切环 | 20 | 1.4 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉

3.具有健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》，并提供以下资料：

①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）；

③供应商《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

10.若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

**分包号1：**

1.导光束

▲（1）L(工作长度)≥2500mm；

★（2）能匹配医院现有冷光源机（品牌STORZ）使用。

2.气腹管

★（1）能匹配医院现有气腹机（品牌STORZ）使用。

3.气腹机过滤接头

★（1）能匹配医院现有气腹机（品牌STORZ）使用。

4.密封帽5mm

★（1）匹配穿刺器用。

5.密封帽6mm

★（1）匹配穿刺器用。

6.子宫操纵器

▲（1）产品由手柄、引导棒、操纵杆、操纵头、举宫杯、举宫头、锁杆等组成；

▲（2）举宫杯 ：D(外径)Φ46/Φ41/Φ38/Φ32/Φ28/Φ24（可选）；

▲（3）手柄：d(内径)Φ15.5±0.2 ，L(长度)210±10；

▲（4）固定螺钉可拆卸，内置密封帽；

（5）粗糙度：头部Ra≤0.8µm6；

（6）消毒灭菌:压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体离子体灭菌；

（7）密封性能:引导棒进入操纵杆，1min内渗漏不多于5滴。

7.无损伤抓钳

（1）尺寸：尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2mm；

（2）L(工作长度）：330mm±3%；

▲（3）与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造；

（4）硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2；

（5）粗超度：Ra值≤0.80μm；

▲（6）杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”；

（7）消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。

8.系膜钳

（1）尺寸：尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2mm；

（2）L(工作长度）：330mm±3%；

▲（3）与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造；

（4）硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2；

（5）粗超度：Ra值≤0.80μm；

▲（6）杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”；

（7）消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。

9.单动/二空钳

（1）尺寸：尺寸：D(直径)Φ5mm±0.2mm；

（2）L(工作长度）：330mm±3%；

▲（3）与患者接触部位材质采用为05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材制造；

（4）硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2；

（5）粗超度：Ra值≤0.80μm；

▲（6）杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”；

（7）消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。

10.持针器（胸腔）

（1）尺寸：L(工作长度)330mm；

（2）硬度:500HV0.2～900HV0.2；

（3）粗糙度：头部Ra≤0.8um；

（4）灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌；

（5）夹持力：≥15N。

11.工字帽

★（1）能匹配医院现有输尿管镜（品牌狼牌）。

12.电切环

（1）L(工作长度) 280mm±10mm；

（2）压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。

注：①带“★”要求为实质性要求，不满足视为投标文件响应无效。②标注“▲”号的关键参数指标：须提供参数证明材料（产品彩页或说明书官网截图及网址或国家认可的第三方检测报告等任意一种或多种方式）并进行电子签章；一般性参数指标：参数有要求的须按要求提供相关材料并进行电子签章。未提供或提供证明材料实际参数与采购文件要求不符视为负偏离，按要求扣分。③供应商在《产品技术参数响应表》增加“索引”栏，指向各项参数证明材料所在页码或编码。

**评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 评分因素类别 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置40% | 40 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下三种情况进行评分：  带★为实质性响应要求，不符合的投标文件无效。  1、其他技术指标、参数及功能要求完全符合招标文件要求的得40分；  2、▲参数为重要参数（共11项），不满足扣2分，扣完为止。  3、一般条款（共25项）一项不满足扣1.16分，扣完为止。   注：评标委员会按照投标文件提供的检测报告、产品使用说明书、用户手册、产品彩页资料等材料评审。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务方案26% | 26 | 1.投标人应针对本项目特点结合实际情况提供售后服务方案包括：①服务响应方式及时间②售后服务人员配置③售后服务承诺④培训方案⑤应急处理措施⑥产品维护方案等，各项分析描述完整全面、具有创新性、逻辑清晰、表述明确、核心问题梳理详尽、总结具体的得24分；每有一项内容缺失或阐述不全面、详尽、合理或不符合项目实际情况的扣4分；直至本项分值扣完为止。  2.在商务要求的质保期限基础上每增加一年的1分，最高得2分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力4% | 4 | 投标人提供自2020年1月1日至今实施与本项目类似的合同业绩，每提供一个合同业绩得1分，最高得4分。（须提供案例合同（协议）或中标/成交通知书复印件加盖投标人鲜章）。 | 经济类评分因素 |

**六、商务要求：**

1.交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：≥2年。

4.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5.付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

6.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

7.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。