**江油市人民医院**

**低温等离子及配套耗材采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量（套） | 预算金额（万元） |
| 1 | 低温等离子 | 1 | 5 |
| 2 | 配套耗材 | / | / |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉

3、具有健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

**五、技术参数、要求：**

**（一）实质性条款**

1.设备配置：等离子体手术系统一套，脚踏1个。

2.设备要求

所投设备及配套耗材为国家药监局注册的三类产品，核心方波工作频率≤100KH。并提供有效的证明文件。

3.设备适用范围

适用于前列腺增生、尿道狭窄、内表浅性膀胱癌、侵润性膀胱癌等疾病。

4.配套耗材技术参数

1.刀杆规格：绝缘层长度:200mm士20mm；卡口移动距离:35mm士5mm；末端径长:3mm6士5mm；定位器件直径：φ8mm士1mm。

2.设计规格：双极。

3.尖端材料：不锈钢和陶瓷。

4.刀头规格：开口距离:4mm士1mm；末端金属丝直径：φ0.5mm士0.2mm。

5.一次性配套耗材和有明确次数限制的重复性配套耗材必须为四川省药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。

**（二）设备技术参数**

1.运行方式：低频方波高效等离子体运行，手术系统采用通风冷却。在最大功率设置和额定加载情况下，低频方波等离子体多功能手术系统可在10秒通，30秒断的负载循环下至少工作3小时。

2.等离子体手术系统功能

▲2.1.等离子体能实现双极或多极切割、低温消融，切割、止血、凝固在一个刀头实现。两种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)。

2.2.具有不同类型电极选择和档位设置功能。

2.3.具有电切、电凝在正常输出状态下发出不同音响提示的功能。

2.4.等离子具有低温技术40-70度使手术更微创，热穿透小，对周围组织无损害，减少了尿道膀胱刺激，不损伤勃起神经。

▲2.5.输出模式：等离子输出：≥10档可调。

▲2.6.阻抗显示：三位数码显示，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。

2.7.开放接口，可接大血管闭合钳，在腹腔镜和开放手术下闭合7mm以下血管。

**五、商务要求：**

1.交货时间：采购合同约定为准；

2.交货地点:采购人指定的地点；

3.款项支付方式、进度：采购合同约定为准；

4.质保及售后服务要求:

（1)成交供应商负责设备的安装调试,确保设备的正常使用后出具安装报告；

（2)成交供应商免费对采购人技术人员进行现场技术培训，培训合格后出具培训报告，保证使用人员正常操作和应用各种功能。免费培养院内维修工程师，达到能够独立维护、保养以及维修该设备；

（3)出现故障后在2小时内响应指导，6-12小时内到现场维护处置；在质保期内，每年≥4次保养，按季度进行，需提供原厂售后服务承诺书；

（4)质保期5年，终身维护；设备维修期间，提供相同型号备用机，24小时内送到指定地点投入使用；

（5)提供终身软件维护服务，包括但不限于：免费升级，免费开放接口等；

（6)提供设备操作规程；

**六、评分细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 设备报价 | 30 | 以投标人有效报价的最低价为评标基准价。 | 报价得分=基准价/报价\*30 |
| 2 | 设备技术参数 | 20 | 1.完全满足招标技术参数要求无负偏离得20分；  2.技术参数要求中标注 “▲”号的为关键参数指标（共3项），每项负偏离扣5分，扣完为止。 其它技术规格要求为一般性参数条款（共5项），每项有负偏离扣1分，扣完为止。 | 1.标注 “▲”号的关键参数指标必须提供参数证明材料（参数证明、产品说明或彩页资料、官网截图及网址、具有资质的第三方检测报告等任意一种或多种方式）外，其他参数要求提供相关材料的必须按参数的要求提供，未提供或证明材料不符视为负偏离。  2.所有技术参数都须标注参数在标书中对应页码，未标注视为负偏离。 |
| 3 | 设备履约能力 | 4 | 提供2021年至今三级综合医院相同型号销售业绩，一个得1分，最多得4分。 | 提供合同或中标/成交通知书复印件。 |
| 4 | 设备售后服务 | 6 | 提供售后方案，包括但不限于：网点设置；应急措施；人员安排；质量保障措施；培训方案；设备维护方案等。全部满足得6分，缺1项扣1分，每1项有缺陷扣0.5分。 | “缺陷”是指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合服务要求、内容简略、内容与本项目无关、前后逻辑相悖、相同内容表述不一致、地点区域错误、方案与标题内容不一致、技术规范（如有）要求引用不一致等任意一种情形。 |
| 5 | 配套耗材 | 40 | 1.同时具备重复使用等离子刀头、一次性使用等离子手术电极医用耗材得10分，其他得5分，最高得10分。  2.配套耗材与所投设备连接无需转换头得10分，需转接头得5分，最高得10分。  3.重复使用耗材单价≤3000元，得10分，其他得5分，无重复性使用耗材此项不得分。  4.一次性使用耗材单价≤2500元，得10分，其他得5分。 | 提供相关证明文件 |