**江油市人民医院**

**医疗设备一批项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| 分包1 | 1 | 全自动负压皮下注射器 | 1 | 9 |
| 2 | 亚低温治疗仪（带升温功能） | 2 | 9 |
| 3 | 胃肠镜送水装置 | 1 | 3.5 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供承诺函）

2.具有良好的商业信誉。（提供承诺函）

3.具有健全的财务会计制度。（提供承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函）

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。（提供承诺函）

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。（提供承诺函）

9.投标产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）；制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）；供应商《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

10.若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数：**

**分包：1-1全自动负压皮下注射器**

1.推进档位：5-8档可调。

2.推进深度：1.5mm-3mm可调。

3.注射模式≥3种。

4.通用注射器规格≥3种。

5.针剂剂量可调：1-5ml可调。

6.注射间隔时间：0.5s-3s可调。

7.注射次数：10-160次可调。

8.适配通用5针和9针针头。

**分包1-2：亚低温治疗仪（带升温功能）**

1.主要应用于缺氧缺血性脑病、创伤性颅脑损伤、脑干伤、脑水肿、脑肿胀、炎症及高体温等患者的体温控制及亚低温治疗。

2.水温温度控制范围:4-40℃，具有升温/降温双重功能:具备升温(26-40℃)与降温(4-25℃)双重功能，温度波动小，精度达到±0.1℃

3.双模式控温--手动控温模式，自动控温模式。可根据患者目标体温，电脑自动控制水温温度。

4.双毯双帽双通道体温探头可同时作用于两名患者，体温探头可测肛温。

5.毯/帽至少采用TPU(热塑性聚氨酯)材料，具有耐低温及耐臭氧性能。

6.有自检、超温、水位报警功能。

7.快速接头设计:密封性好，无液体喷溅，方便操作，产品运行期间噪音低≤52dB。

**分包1-3：胃肠镜送水装置**

1. ▲能匹配市场上奥林巴斯、潘太克斯、富士等内镜设备使用。
2. 适用液体：无菌水。
3. 具备液体通过蠕动泵的蠕动输送到内镜，保持手术视野清晰。
4. 流量可调节（可通过软件升级）。
5. 具备脚踏开关控制液体输送。
6. 适用泵管内径：1.6mm、3.2mm、4.8mm（壁厚1.6mm）。
7. 最大输出压强：≤900kPa。
8. ▲最大输出流量：75±15ml/min（1.6mm 内径泵管），270±40ml/min（3.2mm 内径泵管），600±60ml/min（4.8mm 内径泵管）。
9. ▲最大输出流量精度：±30ml/min（3.2mm 内径泵管），±50ml/min（4.8mm 内径泵管）。
10. ▲在内镜手术治疗中具备送水时间的保护功能20s自动停止。

**六、评分细则：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术指标和配置55% | 55 | 1.其他技术指标、参数及功能要求完全符合招标文件要求的得55分；  2.▲参数为重要参数（共4项），不满足扣10分，扣完为止。  3.一般条款（共15项）一项不满足扣1分，扣完为止。  4.技术参数的项数:①无子项的条款以每项条款为计数项;②有子项的条款以最末等级的子项为计数项。  **注：**  ①带“★”要求为实质性要求，不满足视为投标文件响应无效。  ②标注“▲”号的关键参数指标：须提供参数证明材料（产品彩页或说明书官网截图及网址或国家认可的第三方检测报告等任意一种或多种方式）；一般性参数指标：参数有要求的须按要求提供相关材料。未提供或提供证明材料实际参数与采购文件要求不符视为负偏离，按要求扣分。  ③供应商在《产品技术参数响应表》增加“索引”栏，指向各项参数证明材料所在页码或编码。 |
| 3 | 服务方案10% | 10 | 1.提供售后方案，包括但不限于：①网点设置；②应急措施；③人员安排；④质量保障措施；⑤培训方案；⑥设备维护方案等。全部满足得6分，缺1项扣1分，每1项有缺陷扣0.5分。“缺陷”是指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合服务要求、内容简略、内容与本项目无关、前后逻辑相悖、相同内容表述不一致、地点区域错误、方案与标题内容不一致、技术规范（如有）要求引用不一致等任意一种情形。  2.在商务要求的质保期限基础上每增加一年的2分，最高得4分。 |
| 4 | 履约能力5% | 5 | 投标人提供自2021年1月1日至今医疗设备类业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分。（须提供业绩合同（协议）或中标/成交通知书复印件等有效证明文件）。 |

**七、商务要求：**

1、交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装验收。

2、交货地点：江油市人民医院指定地点。

3、质保期：整机质保2年。

4、履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5、付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

6、国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

7、质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

8、其他未尽事宜以签订合同为准。