**江油市人民医院**

**口腔科医疗设备一批项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 序号 | 项目名称 | 数量（个） | 预算金额（万元） |
| 分包1 | 1 | 牙根管充填仪 | 1 | 3.20 |
| 2 | 去除肉芽工具（套） | 1 | 0.75 |
| 3 | 种植手术工具（套） | 1 | 0.78 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供承诺函）

2.具有良好的商业信誉。（提供承诺函）

3.具有健全的财务会计制度。（提供承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函）

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。（提供承诺函）

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。（提供承诺函）

9.投标产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）；制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）；供应商《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

10.若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

**分包1-1**牙根管充填仪**：**

1.协热器部分：

1. 协热器部分为无线设计；有具体的数字显示；具有150℃、180℃、200℃、230℃四个工作模式；
2. ▲有11种工作尖型号供选择，每个工作尖有具体的直径和锥度（国际通用标准），包含垂直加压工作尖和侧方加压工作尖。
3. 充电式，充电所需时间（2～3个小时），每次充电可连续工作80分钟；
4. 电量及温度LED屏幕实时显示，温度误差不超过±10%；
5. 设有两个加热按键；
6. ▲加热至设定温度≤2秒钟，10秒钟即可冷却；
7. 工作尖六孔设计，可多角度旋转。
8. 工作尖为软性；
9. ▲带有牙髓活力测式功能；

2.回填牙胶部分：

1. 回填牙胶部分为无线设计；有具体的数字显示，具有150℃、180℃、200℃、230℃四个工作模式；
2. 银针和注射牙胶为分体式;
3. 加热到指定温度时间≤20s；
4. 配有充电电池；
5. 电量及温度LED屏幕实时显示；
6. ▲纯银工作尖尖端部分可360°旋转；
7. ▲注压牙胶需要有软、普通、硬三个规格；
8. 电源开关键和温度调节按钮需独立操作；
9. 机器标配的回填银针有20G、23G、25G三种规格；
10. 回填部分机身为手打枪式设计。
11. ★牙根管充填仪配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **携热器主机** | 个 | 1 |  |
| 充电底座 | 个 | 1 |  |
| 工作尖 | 个 | 1 | 45/04 |
| 工作尖 | 个 | 1 | 55/06 |
| 工作尖 | 个 | 1 | 55/08 |
| 工作尖保护套 | 个 | 5 |  |
| **回填枪主机** | 个 | 1 |  |
| 充电底座 | 个 | 1 |  |
| 针头（银针） | 支 | 6 | 22mm 20G 2支  24mm 23G 2支  24mm 25G 2支 |
| 针头保护套 | 个 | 5 |  |
| 注压牙胶 | 瓶 | 1 | 100粒/瓶 |
| 活塞 | 个 | 1 |  |
| 消毒隔热外罩 | 个 | 3 |  |

**分包1-2去除肉芽工具（套）：**

1.套装包含4个独特设计去肉芽组织金刚石车针；

2.尺寸分别为：1mm、2.5mm、3mm、3.5mm；

3.▲单针使用次数至少100次以上；

4.可将车针在3%过氧化氢溶液中浸泡5分钟清洁；

5.可用金属刷清洁车针；

6.可高温灭菌。

7.配消毒盒1个。

**分包1-3种植手术工具（套）：**

★配置清单及参数（数量各1支）:

1.口镜：由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。镜面采用不锈钢或玻璃制成；

2.牙周探针：≥20mm，具有良好的耐腐蚀性，头部附有刻度；

3.骨膜剥离器：带反光镜，由头部和柄部组成，柄的顶端为方型片状板，其刃有锐性和钝性之分，采用不锈钢材料制成，可重复使用；

4.骨膜剥离器：钩型，由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。采用不锈钢材料制成，可重复使用；

5.骨刮匙直：≥Φ4.5mm；

6.骨刮匙弯：≥Φ2.5mm；

7.手术剪尖头弯：≥12mm；

8.手术剪尖头直：≥12mm；

9.止血钳弯：≥12cm；

10.止血钳直：≥12cm；

11.持针器短：工作端有齿或槽；

12.持针器长：工作端有齿或槽；

13.骨粉调拌杯：≥Φ38mm\*28mm；

14.口角拉钩：直头，采用不锈钢材料制成，可重复使用；

15.金属吸引管：≥Φ1.5mm，采用不锈钢材料制成，可重复使用；

16.刻度刀柄：采用不锈钢材料制成，可重复使用；

17.可消毒器械盒：大号≥300\*120\*35mm。

**六、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术指标和配置55% | 55 | 1.其他技术指标、参数及功能要求完全符合招标文件要求的得55分；  2.▲参数为重要参数（共6项），不满足扣5分，扣完为止。  3.一般条款（共20项）一项不满足扣1.25分，扣完为止。  4.技术参数的项数:①无子项的条款以每项条款为计数项;②有子项的条款以最末等级的子项为计数项。  注：  ①带“★”要求为实质性要求，不满足视为投标文件响应无效。  ②标注“▲”号的关键参数指标：须提供参数证明材料（产品彩页或说明书官网截图及网址或国家认可的第三方检测报告等任意一种或多种方式）；一般性参数指标：参数有要求的须按要求提供相关材料。未提供或提供证明材料实际参数与采购文件要求不符视为负偏离，按要求扣分。  ③供应商在《产品技术参数响应表》增加“索引”栏，指向各项参数证明材料所在页码或编码。 |
| 3 | 服务方案10% | 10 | 1.提供售后方案，包括但不限于：①网点设置；②应急措施；③人员安排；④质量保障措施；⑤培训方案；⑥设备维护方案等。全部满足得6分，缺1项扣1分，每1项有缺陷扣0.5分。“缺陷”是指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合服务要求、内容简略、内容与本项目无关、前后逻辑相悖、相同内容表述不一致、地点区域错误、方案与标题内容不一致、技术规范（如有）要求引用不一致等任意一种情形。  2.在商务要求的质保期限基础上每增加一年的1分，最高得4分。 |
| 4 | 履约能力5% | 5 | 投标人提供自2021年1月1日至今医疗设备类业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分。（须提供业绩合同（协议）或中标/成交通知书复印件等有效证明文件）。 |

**七、商务要求：**

1.交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：≥2年。

4.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5.付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

6.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

7.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。

科室管理小组签字：

科室主任签字：

支部书记签字：