**江油市人民医院**

**消毒机一批项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 序号 | 项目名称 | 数量（个） | 预算金额（万元） |
| 分包1 | 1 | 移动空气消毒机 | 12 | 6 |
| 2 | 挂式消毒机 | 3 | 1.5 |
| 3 | 床单元消毒机 | 4 | 6.4 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供承诺函）

2.具有良好的商业信誉。（提供承诺函）

3.具有健全的财务会计制度。（提供承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函）

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。（提供承诺函）

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。（提供承诺函）

9.若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定并提供： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

10.若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

**分包1-1**移动空气消毒机**：**

**★实质参数：**

1. 白色葡萄球菌杀灭率：≥99.97%；
2. 自然菌消亡率：≥99.01%；
3. 消毒后空气中细菌总数≤23cfu/m3；
4. 消毒时空气中臭氧量：≤0.022mg/m3；
5. 紫外线辐照强度：≥7.29×103μW/cm2；
6. 移动式消毒机。

**技术参数：**

1. 适用体积：100m3 ；
2. 外观尺寸：≥55cm×43cm×93cm；
3. ▲循环消毒风量：≥1000m3/h；
4. 消毒功率：≤430W；
5. 紫外线管寿命：≥5000h；
6. 紫外线泄漏量：≤5μW/cm2；
7. 负离子发生量：≥6×106个/cm3；
8. 额定电压：AC 220V±22V；额定频率：50Hz±1Hz；
9. 噪音：≤55dB(A)；
10. ▲紫外线灯管数量：≥7支；
11. 微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；
12. UV管、电机、负离子故障自动检测，UV强度在线自动检测；
13. 整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
14. 程控、遥控、手控多控消毒运行；
15. 风速分高、中、低档；双通道立体式出风；
16. 具有多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒功能；
17. 带防滑扶手。

**分包1-2**挂式消毒机**：**

**★实质参数：**

1. 外形：平板壁挂式；
2. 紫外线辐照强度：≥7.75×103μW/cm2；
3. 消毒时空气中臭氧量：≤0.028mg/m3；
4. 白色葡萄球菌杀灭率：≥99.98%；
5. 自然菌消亡率：≥99.09%；
6. 消毒后空气中细菌总数≤21cfu/m3。

**技术参数：**

1. 适用体积：100m3；
2. 外观尺寸：≥100cm×40cm×24cm；
3. 循环消毒风量：≥1000m3/h；
4. 消毒功率：≤430W；
5. 紫外线管寿命：≥5000h；
6. 紫外线泄漏量：≤5μW/cm2；
7. 负离子发生量：≥6×106个/cm3；
8. 额定电压：AC 220V±22V；额定频率：50Hz±1Hz；
9. 噪音：≤55dB(A)；
10. ▲紫外线灯管数量：≥8支。
11. 微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏；
12. UV管、电机、负离子故障自动检测，UV强度在线自动检测；
13. 整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
14. 程控、遥控、手控多控消毒运行；
15. 风速高、中、低可选，采用下进上出风结构。

**分包1-3**床单元消毒机**：**

**★实质参数：**

1. 臭氧泄漏量：≤0.07mg/m3；
2. 臭氧浓度可调：1-10档；
3. 床单模式下，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌杀灭对数值＞3.00；
4. 被褥模式下，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌杀灭对数值＞3.00；
5. 对床单、床垫表面上的自然菌杀灭对数值＞1.00。

**技术参数：**

1. 外观尺寸：≥59cm×50cm×108cm；
2. 额定电压：AC 220V±22V；
3. 额定频率：50Hz±1Hz；
4. 功率：≤1200W；
5. 臭氧浓度：≥500mg/m3；
6. 消毒时间：1min-120min任意设定，自动保存；
7. 压缩时间：0s-99s任意设定，自动保存；
8. 臭氧解析还原时间可调：1s-99min；
9. ▲标配：一次性消毒袋1：50、一次性消毒床罩1：50、多次消毒袋1：2、多次消毒床罩1：1、多次消毒床套1：1。

**评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 评分因素类别 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置55% | 55 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下三种情况进行评分：  带★为实质性响应要求，不符合的投标文件无效。  1.其他技术指标、参数及功能要求完全符合招标文件要求的得55分；  2.▲参数为重要参数（共4项），不满足扣10分，扣完为止；  3.一般条款（共37项）一项不满足扣0.5分，扣完为止。  4.技术参数的项数:①无子项的条款以每项条款为计数项;②有子项的条款以最末等级的子项为计数项。  注：  ①带“★”要求为实质性要求，不满足视为投标文件响应无效，须提供参数证明材料（产品彩页或说明书官网截图及网址或国家认可的第三方检测报告等任意一种或多种方式）。  ②标注“▲”号的关键参数指标：须提供参数证明材料（产品彩页或说明书官网截图及网址或国家认可的第三方检测报告等任意一种或多种方式）；一般性参数指标：参数有要求的须按要求提供相关材料。未提供或提供证明材料实际参数与采购文件要求不符视为负偏离，按要求扣分。  ③供应商在《产品技术参数响应表》增加“索引”栏，指向各项参数证明材料所在页码或编码。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务方案10% | 10 | 1.提供售后方案，包括但不限于：①网点设置；②应急措施；③人员安排；④质量保障措施；⑤培训方案；⑥设备维护方案等。全部满足得6分，缺1项扣1分，每1项有缺陷扣0.5分。“缺陷”是指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合服务要求、内容简略、内容与本项目无关、前后逻辑相悖、相同内容表述不一致、地点区域错误、方案与标题内容不一致、技术规范（如有）要求引用不一致等任意一种情形。  2.在商务要求的质保期限基础上每增加一年的1分，最高得4分。 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力5% | 5 | 投标人提供自2021年1月1日至今医疗设备类业绩（至少包含投标设备其中一种型号），每提供一个业绩得1分，最高得5分。（须提供业绩合同（协议）或中标/成交通知书复印件等有效证明文件）。 | 经济类评分因素 |

**六、商务要求：**

1.交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：2年。

4.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5.付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

6.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

7.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。