**江油市人民医院**

**医疗设备一批项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） |
| 分包1 | 1 | 医用负压吸引器（床旁用）及配套耗材 | 1 | 3 |
| 2 | 医用负压吸引器（居家用）及配套耗材 | 2 | 2 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供承诺函）

2.具有良好的商业信誉。（提供承诺函）

3.具有健全的财务会计制度。（提供承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函）

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函）

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函）

7.不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。（提供承诺函）

8.不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。（提供承诺函）

9.若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定并提供： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

10.若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

★**分包1-1和分包1-2配套耗材一次性负压引流敷料套装参数：**

1.敷料压缩变形：敷料压缩变形≤10%。

2.泡棉敷料断裂力：泡棉敷料断裂力≥15N。

3.贴膜水蒸气透过率：贴膜水蒸气透过率应不小于500g/(m2.24h)。

4.引流管路功能：引流管路套件支持冲洗功能、引流功能、创面压力监测功能。

5.引流管套件抗变形：引流管套件在500mmHg负压吸引下应无变形。

**分包1-1.医用负压吸引器（床旁用）**

1.★适用范围：供医疗机构为病人作普通负压吸引用，不适用于流产吸引用。

2.★负压压力：0～ 500mmHg。

3.▲负压系统工作模式：支持三种模式：连续模式、动态模式、间隔模式。

4.引流强度：低中高可调。

5.▲极限负压值：≤ 520mmHg。

6.▲最大抽气速度：≥8L/min。

7.电池续航时间：≥6h。

8.真空罐容量：500mL/1000mL。

9.异常提示：漏气、超压和电池电量低提示。

10.噪音：≤55dB(A)。

11.净重：≤3.9kg。

12.正常工作温度范围：5℃～40℃。

13.正常工作湿度范围：≤80%。

14.正常工作大气压力范围：700hPa～1060hPa。

15.使用电源:电压 a.c.100V～240V，频率50/60Hz。

**分包1-2.医用负压吸引器（居家用）**

1.★适用范围：供医疗机构为病人作普通负压吸引用，不适用于流产吸引用。

2.▲负压压力：50～ 200mmHg。

3.▲负压系统工作模式：支持三种模式：连续模式、动态模式、间隔模式。

4.▲极限负压值：≤ 250mmHg。

5.▲最大抽气速度：≥1L/min。

6.电池续航时间：≥12h。

7.真空罐容量：300mL。

8.异常提示：漏气、超压和电池电量低提示。

9.噪音：≤55dB(A)。

10.★净重≤0.7kg。

11.正常工作温度范围：5℃～40℃。

12.正常工作湿度范围：≤80%。

13.正常工作大气压力范围：700hPa～1060hPa。

14.使用电源:电压 a.c.100V～240V，频率50/60Hz。

**评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 评分因素类别 |
| 1 | 设备报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。 | 共同评分因素 |
| 2 | 耗材报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价得分满分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（计算后保留小数点后两位）。 | 共同评分因素 |
| 3 | 技术指标和配置25% | 25 | 1.其他技术指标、参数及功能要求完全符合招标文件要求的得25分；  2.▲参数为重要参数（共7项），不满足扣2.5分，扣完为止。  3.一般条款（共18项）一项不满足扣0.5分，扣完为止。  4.技术参数的项数:①无子项的条款以每项条款为计数项;②有子项的条款以最末等级的子项为计数项。  注：  ①带“★”要求为实质性要求，不满足视为投标文件响应无效，须提供参数证明材料（医疗器械注册证、一类医疗器械备案凭证、产品说明书、官网截图包含网址、国家认可的第三方检测报告中的任意一种或多种方式）。  ②标注“▲”号的关键参数指标：须提供参数证明材料（医疗器械注册证、一类医疗器械备案凭证、产品说明书、官网截图包含网址、国家认可的第三方检测报告中的任意一种或多种方式）；一般性参数指标：参数有要求的须按要求提供相关材料。未提供或提供证明材料实际参数与采购文件要求不符视为负偏离，按要求扣分。  ③供应商在《产品技术参数响应表》增加“索引”栏，指向各项参数证明材料所在页码或编码。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 服务方案10% | 10 | 1.提供售后方案，包括但不限于：①网点设置；②应急措施；③人员安排；④质量保障措施；⑤培训方案；⑥设备维护方案等。全部满足得6分，缺1项扣1分，每1项有缺陷扣0.5分。“缺陷”是指：方案内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、不符合服务要求、内容简略、内容与本项目无关、前后逻辑相悖、相同内容表述不一致、地点区域错误、方案与标题内容不一致、技术规范（如有）要求引用不一致等任意一种情形。  2.在商务要求的质保期限基础上每增加一年的1分，最高得4分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 履约能力5% | 5 | 投标人提供自2021年1月1日至今医疗设备类业绩（至少包含投标设备其中一种型号），每提供一个业绩得1分，最高得5分。（须提供业绩合同（协议）或中标/成交通知书复印件等有效证明文件）。 | 经济类评分因素 |

**六、商务要求：**

1.交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：2年。

4.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5.付款方式：验收合格60日后，支付全部货款/验收合格60日后，支付95%货款，一年后使用无问题支付剩余5%货款。

6.国产设备生产日期距离交货期不超过半年，进口设备生产日期距离交货期不超过一年。

7.质保期内同一故障出现3次，免费更换同品牌同型号的新机器，质保期同时重新计算。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。